XK3190-A6使用说明书

1.01版

一． 键功能：

【开/关】:  开关键，        在称重状态长按关机，断电状态长按开机

【累清】:  累清键，     	在标定状态下它是退出功能

【功能】:  kg/lb转换键， 	在标定状态下它是闪烁位左移功能

【累加】:  累加键，     	在标定状态下它是闪烁位右移功能

【去皮】:  去皮键，      	在标定状态下它是切换参数或光标闪烁位数字加一功能

【置零】:  置零键，      	在标定状态下它是确认功能

- 开/关机：

1. 	按住开关【开/关】键约3秒，仪表开机进行笔划自检，初始化完成后自动进入称重状态。
（开机预热时间为15-30分钟）内置蓄电池首次使用时，务必先充足电后再使用。

2. 	开机时，如果秤台重量偏离零点，但仍在开机置零范围（满量程的±10%）以内，仪表将自动置零，
零位指示符亮。若在置零范围以外，则须调整秤体的零位或重新标定、设置。

3.	称重状态下，按住【开/关】键约3秒，仪表关机。

- 置零操作：

仪表毛重数据处于手动置零范围（满量程的±2%）内时，按【置零】键，可使仪表显示置零。
注：有皮重时不能置零。

四．去皮操作：

在仪表毛重数据为正且稳定时，按【去皮】键可实现去皮操作，去皮指示符亮。

若仪表在零位且已有皮重时，按【去皮】键则退出净重显示状态，皮重清零，去皮指示符熄灭。

注：最大去皮为99999（不考虑小数点）。

五．累加、累显和清除累加操作：

XK3190-A6具有重量累加、累显和累清功能，具体操作如下表：

| 步骤 | 操 作 | 显 示 | 注 释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加载被称量物，待重量稳定标志出现， 按【累加】 键，“累计”指示符亮 | [******] | 显示累加重量和（约2秒）, “累计”指示符亮，累加和最大为999999（不含小数点）； |
|  |  | [t **] | 显示累加次数（约2秒），表示当前为第几次累加；最大累加次数为99 |
|  | 返回称重状态，“累计”指示符熄灭 | [******] | 返回称重显示，“累计”指示符熄灭，累加操作完成 |
| 2 | 准备再次累加 | [ 0.00] | 使仪表回零或去皮（注：显示数据以两位小数为例） |
| 3 | 加载被称量物，待重量稳定标志出现后，再次累加 | [******] | 显示累加重量和（约2秒），“累计”指示符亮 |
|  |  | [t **] | 显示累加次数（约2秒） |
|  |  | [******] | 返回称重显示，“累计”指示符熄灭 |
| 4 | 仪表回零 | [ 0.00] | 使仪表回零（注：显示数据以两位小数为例） |
| 5 | 按【累加】 键 (注：累显功能) | [******] | 显示累加重量和（约2秒），“累计”指示符亮 |
|  |  | [t **] | 显示累加次数（约2秒） |
|  |  | [******] | 返回称重显示，“累计”指示符熄灭 |
| 6 | 按【累清】 键 | [C-Add] | 表示清除累加重量和次数。 |

六．公斤和磅切换：

在称重状态下，按下【功能】键，可以在公斤和磅状态进行切换。（注：切换状态后，累计值自动清零）

七．节电模式：

在称重状态下，重量稳定不变3分钟就会进入节电状态，仪表会显示[   -  ]从左到右移动。

按任意键或改变重量，都可退出节电状态。

八．内置蓄电池充电

接通交流电源，无论是否开机，仪表就开始对蓄电池充电。（关机充电速度较快）

充电时间约为24～28小时。充满后蓄电池约可以使用36小时（典型值）。

九．欠压报警与关断：

当仪表的内置蓄电池的电压低于3.3V左右时，仪表每隔半分钟会显示[bAttLo]表示电池欠压，并有蜂鸣音提示。
用户应立即对蓄电池进行充电。如继续使用，3分钟后，仪表会自动关机以保护电池。

十．信息提示

| 信息显示 | 信息含义 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| [Err 03] | 重量数据超载。 | 1．如果仪表属未标定仪表，重新标定 2．减少称台上加载的物品，使仪表在正常量程内工作； 3．重新设定仪表满量程 |
| [Err 05]或 开机笔划自检停止 | 仪表没接传感器 仪表A/D部分损坏 传感器损坏 | 1．请检查仪表与传感器连线。 2．返厂维修 |
| [Err 11] | 标定加载错误 | 1.请确认实际加载重量及输入的加载重量是否正确。 2.调大分度值后重新标定。 |
| [ ---- ] | 仪表内部进行运算 | 请稍等，不要进行任何操作。 |
| [------] | 显示重量负溢出 | - 如果在lb状态，请切换回kg显示状态 - 增加称台上加载的物品 |

十一． .维护保养及注意事项：

1） 为保证仪表清晰和使用寿命，本仪表不宜放在阳光直射下使用，放置地点应较平整。

2） 不宜放在粉尘及振动严重的地方使用，避免在潮湿的环境中使用。

3） 传感器和仪表须可靠连接，系统应有良好的接地，远离强电场、强磁场，传感器和仪表应远离强腐蚀性物体，远离易燃易爆物品。

4）	严禁使用强溶剂(如:苯、硝基类油)清洗机壳。不得将液体或其他导电颗粒注入仪表内，以防仪表损坏和触电。

5）	在插拔仪表与外部设备联接线前，必须先切断仪表及相应设备电源！

6）	仪表对外接口须严格按使用说明书中所标注的方法使用，不得擅自更改联接。本表在使用过程中若出现故障，应立即拔下插头，送专业厂维修。一般非衡器专业生产厂家不要自行修理以免造成更大的损坏。

7） 公司忠告客户：使用本公司仪表前应对仪表进行检测验收。本公司仅对仪表自身质量负责，最高赔偿额在故障仪表自身价值2倍以内，对仪表所处的系统问题不承担责任。

8） 仪表内置的蓄电池属易耗品，不属三包范围。

▲！为延长蓄电池的使用寿命，务必先充足电后使用。若仪表需长时间不使用存放，必须每隔2个月充电一次，每次充电24~28小时。(最好将电池取出) 注意：本说明书中所说的充电时间均为用本机充电。

▲！在搬运或安装时务必小心轻放，避免强烈振动、冲击或撞击，防止蓄电池内部电极短路，损坏蓄电池。

9） 本仪表自销售之日起一年内，在正常使用条件下，出现非人为故障属保修范围，请用户将产品及保修卡(编号相符)，一同寄往特约维修点或供应商。生产厂对仪表实行终身维修。
本仪表不允许随意打开，否则不予保修。